DBC-023型晶闸管测试仪

技 术 说 明 书

沈阳信达思创电力电子研究所

目    录

1 概述 ……………………………………………………………………………2

2 技术参数 ………………………………………………………………………2

3 结构特征 ………………………………………………………………………2

4 使用方法 ………………………………………………………………………2

5 注意事项 ………………………………………………………………………5

1  概述

本仪器是晶闸管断态电压(VDSM、VDRM)及断态电流(IDSM、IDRM)、反向电压(VRSM、VRRM)及反向电流(IRSM、IRRM)的专用测试设备。适用于各种晶闸管、整流管及晶闸管、整流管模块的参数测试。

本仪器设计先进，操作简便，采用数字表显示测试结果，具有精度高，重复性好，对被测器件自动保护等特点。其测试原理符合GB4024-83标准的规定，是电力半导体器件生产厂和使用单位最为理想的检测设备。

2  技术参数

2.1 断态及反向电压(VDRM，VRRM)测量范围：0—3000V(023B为0—5000V)

2.2 电压分辨率：1V

2.3 电流(IDRM，IRRM)测量范围：0—100mA

2.4 断态及反向电流分辨率：0.01mA

2.5 保护电流设定范围：0—99mA

2.6 示波器连接端子输出  X  1：1000V  Y  50mV：1mA

2.7 工作条件

电源电压:AC 220V±10% 50HZ

工作温度：0—40℃

2.8 功耗：小于0.5KVA

2.9 重量：约15Kg

2.10 外型尺寸：440×440×150mm

3  结构特征

本仪器为箱式结构，长、宽分别为440mm，高150mm，仪器前部面板上装有数字显示表、各种控制按键(钮)及接线端子等。仪器后盖板上配有三芯电源插座、保险丝盒(保险丝管为2A/250V)和示波器接线端子。

4  使用方法

图4.1  面板图

4.1 面板部件功能(参见面板图)

4.1.1 “电源”开关

此开关掷向开时，内藏指示灯亮，电源接通。

4.1.2 “A、K”接线端子

A接被测器件阳极(或双向晶闸管T2极)，K接被测器件阴极(或双向晶闸管T1极)。

4.1.3 “保护电流设定”拨码开关

电流设定范围为1—99毫安。

此拨码开关共分个、十两位，个位设定值为0—9十个数码，十位设定值为0—9十个数码。

个、十两位数码相配合组成一组数字，该值就是保护电流值，单位毫安。如：数码28表示测量电流到28毫安时，仪器自动切断A、K间电流、电压。

4.1.4 “电流(mA)”显示表

显示被测器件的峰值电流。单位毫安。其显示的电流范围由“电流”量程键决定。

4.1.5 “电流”量程切换开关

此键按出时(20mA)，“电流(mA)”显示表显示的最大电流为20mA。

此键按入时(200mA)，“电流(mA)”显示表显示的最大电流为200mA。

4.1.6 “电压(V)”显示表

显示被测器件的峰值电压，单位伏特。与“电压”量程键配合读出电压值。

4.1.7 “电压”量程切换开关

此键按出时(×1)，“电压(V)”显示表显示的数值为实际测量电压，单位伏特。

此键按入时(×10)，“电压(V)”显示表显示的数值×10为实际测量电压，单位伏特。

4.1.8 “极性”选择切换开关

此键按出时(正向)，接线端子A为电源正极，K为负极。按入时(反向)，接线端子A为电源负极，K为正极。

4.1.9 “复位(单次)”开关

本仪器输出电流超过保护电流设定值后，“保护指示”灯亮，按动此开关，使仪器恢复到正常工作状态(“保护指示”灯灭)。

4.1.10 “保护指示”灯

仪器过流保护时，“保护指示”灯亮。此时仪器输出回零。

4.1.11 “电压调节”钮

顺时针调节使A、K间电压增大，逆时针调节使A、K间电压减小。

4.2 连接电源线

本仪器需要接在配有地线的220V单相电源上，接线时要注意以下两点：

4.2.1 三线电源插头的接地端要可靠接地，以保证仪器的测量精度和操作人员的安全。否则，当“电压调节”钮归零(逆时针调到底)时，“电流(mA)”表和“电压(V)”表不能回零，并在空载(不接被测元件)时，电流值随电压增大而增加。所说的地线，必须是电工术语中所指的地，不能用自来水管等代替。

4.2.2 虽然电源线接地端接地良好，但“电压调节”钮归零(逆时针调到底)时，“电流(mA)”表和“电压(V)”表仍不能回零，可将220V电源的火线和零线对调。

4.3 连接示波器

根据需要，本仪器可连接直流耦合型示波器以观察V-I曲线(如果示波器的电源有接地线，则需把接地断开)。本仪器的后盖板上装有供示波器连接的端子，接线时，将示波器的X、Y、⊥接线端与仪器接线端子的X、Y、⊥端对应连接即可。

4.4 测试步骤

4.4.1 “电压调节”钮逆时针调节到底。

4.4.2 打开“电源”开关。

4.4.3 “保护电流设定”开关选择一组需要值，例如2mA。

4.4.4 将被测器件接在接线端子上。

4.4.5 “电流”量程切换开关，选择需要位置。为了保证测量精度，优选20mA档。如果实测电流大于20mA，“电流(mA)”显示表显示“1”。此时应选200mA档。

4.4.6 “电压”量程切换开关选择需要位置。为了保证测量精度，优选×1档。如果实测电压大于2000V，“电压(V)”显示表显示“1”，这时应选×10档。

4.4.7 按动“复位”开关(如“保护指示”灯灭，可不按此按钮)。

4.4.8 顺时针调节“电压调节” 钮，同时从“电流(mA)”显示表和“电压(V)”显示表中读取数值。

4.4.9 测试完毕后必需将“电压调节” 钮逆时针调节到底。

5  注意事项

5.1 A、K间电压值达到3000V(023B为5000V)以上时，其持续时间不能大于30秒。

5.2 A、K间电压不为零时，不要按动极性选择开关。

5.3 输出端子A、K对外壳地间有高电压，操作过程中严禁触及。