DBC-051型晶闸管测试仪

技 术 说 明 书

沈阳信达思创电力电子研究所

目  录

1概述 ……………………………………………………………………………2

2技术参数 ………………………………………………………………………2

3工作原理 ………………………………………………………………………2

4结构特征 ………………………………………………………………………2

5使用方法 ………………………………………………………………………3

1  概述

本仪器是晶闸管断态电压临界上升率dv／dt参数的专用测试设备。适用于各种快速晶闸管，普通晶闸管及双向晶闸管的参数测试。本测试仪设计先进，结构合理，操作简便。其检测原理符合GB4024-83标准的规定。是电力半导体器件生产厂和使用单位最为理想的检测设备。

2  技术参数

2.1 最大测试输出电压：2kV

2.2 断态电压临界上升率dv／dt测量范围：≤1000V／μs

2.3 工作条件

电源：AC  220V±10%  50Hz

温度：0—40℃

2.4 整机功耗：小于100VA

2.5 整机重量：约15Kg

2.6 整机尺寸：440×440×150mm

3工作原理(参见电路原理示意图)

图3.1  电路原理示意图

本仪器采用电压指数上升法测试。开关S闭合以前，电源E2对电容C充电，充电结束时，C两端电压与E2相同，极性为负。S闭合后，E1通过W对C充电，C两端电压由负逐渐变正，使D正偏导通，然后，逐渐上升的C两端电压通过R2限流电阻加到被测器件上。电压上升率的大小由W与C的时间常数决定，改变W即可改变时间常数，从而使电压上升率随W改变而变化。

4  结构特征

本仪器为箱式结构，数字显示，读数直观方便。前部是面板，装有控制旋钮、数字显示表和接线端子等。后盖板上装有三线电源插座和保险丝盒(保险丝为0.5A/250V)。

本仪器安放无特殊要求，但仪器外壳要可靠接地(本仪器外壳与后盖板上的三线电源插座中点相连)，以保证仪器的测量精度和操作人员的安全。

5  使用方法

5.1 面板说明(参见图5.1面板图)

图5.1  面板图

5.1.1 “电源”开关

此开关掷向开时，内藏指示灯亮，电源接通。

5.1.2 “输出”接线端子

被测器件接线端子，阳极接“+”，阴极接“-”。

5.1.3 “VDM (V)”显示表

显示测试电压，单位伏特。

5.1.4 “VDM调节”旋钮

调节测试电压(该电压选2／3晶闸管断态重复峰值电压)，顺时针增大，逆时针减小。

5.1.5 “dv／dt调节”开关

选择0—15任何一位，0位dv／dt值最小，15位最大。

5.1.6 “导通指示”灯

被测器件开通时，指示灯亮。

5.2 操作方法

5.2.1 “VDM调节”旋钮逆时针旋动到底。

5.2.2 打开电源开关

5.2.3 连接被测器件

5.2.4 确定“dv／dt调节”开关位置

例如：某一批次的器件要求dv／dt≥500v／μs，该批器件的重复峰值电压VDRM为1400V。根据晶闸管测试标准规定，选取2／3VDRM作为dv／dt的测试电压，即933V。

dv／dt系数=500／933=0.535

从档位-系数对照表中查找系数与0.535相近的值为05，即“dv／dt调节”开关选取05档位。

5.2.5 顺时针旋动“VDM调节”旋钮，使“VDM显示表”显示所需要的断态电压值(本例中的933V)。如果此时“导通指示”灯未亮，说明dv／dt值大于设定值(本例中的500)。否则，说明dv／dt值小于设定值(本例中的500)。

5.2.6 逆时针旋动“VDM调节”旋钮到底。本次测试完毕。

档位-系数对照表

| 系数 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.50 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.83 | 1.00 | 1.18 | 1.43 | 2.00 | 2.86 | 4.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 档位 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

表5.1  档位-系数对照表

注意：VDM表示值回零速度滞后于VDM调节旋钮，在VDM表未回零前，输出端子间有高电压。